- 采购需求

一、采购需求概况

| 序号 | 项目名称 | 安徽材料工程学校护理专业实训设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币 146077.00 元 |
| 2 | 项目概况、介绍 | 安徽材料工程学校因教学需要，现需采购一批护理专业实训设备 |
| 3 | 采购需求一览及主要服务要求 | 根据下方第二部分内容 |
| 4 | 项目联系人 | 详见询价公告 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 项目是否分包及分包预算 | 否 |
| 7 | 供应商资格要求 | - 法定资格条件：具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，具体如下： (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - (六)法律、行政法规规定的其他条件。 二、采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，具体如下： 1、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、中华人民共和国境内注册，具有提供本项目所采购的货物及服务的能力； 3、具有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含与本项目所采购相适应的内容。 4、具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证） 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 服务质量证明文件(包括服务团队人员要求） | 按照招标文件要求提供相关证明文件 |
| 9 | 采购人是否组织集中踏勘现场、召开预备会 | 否 |
| 10 | 样品或演示（是否需要） | - 否 |
| 10 | 本项目需要落实的政府采购政策 | 采购本国货物 |
| 11 | 合同格式 | 宁国市政府采购合同 |
| 12 | 付款方式 | 合同签订后，中标供应商须向采购人缴纳合同价款的5%作为质保金，待质保期满后无任何质量及售后问题一个月内一次性付清（无息）。货物全部送达采购人指定地点完成安装、调试及相关培训并经采购人验收合格后全额付款。 |
| 13 | 资金来源是否落实 | 已落实 |
| 14 | 交货及安装地点 | 采购单位指定地点 |
| 15 | 交货及提供安装等服务时间要求 | 合同签订生效后10日内完成供货、安装、调试并交付使用。 |
| 16 | 验收程序 | 按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套设备及服务检验。出厂检验由制造商及成交供应商负责，其余由采购人组织验收，必要时可以委托质检部门（或第三方专业机构）或有关业内专家进行验收。 货物在验收时，成交供应商应提供产品合格证书、使用说明书、维护手册、保养修理所需各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装等技术性指导文件以及其他应由成交供应商提供的必要文件。 |
| 17 | 售后服务 | - 免费质保期：自验收合格之日起 1 年。 - 维修响应时间：常备维护人员不少于1人，提供全天24小时技术支持，接到产品故障通知后30分钟内电话响应，专业技术人员12小时之内到达现场进行故障处理。如遇普通故障须6小时内解决完成，疑难故障须24小时内解决完成。如不能及时修复，须在24小时内免费提供同等档次同等配置的设备供采购人使用。如果在质保期内损毁且无法修复，须无条件免费更换一台全新的设备。 |
| 18 | 是否允许分包 | 否 |
| 19 | 履约保证金 | 按成交金额的5％提交 |
| 21 | 采购人认为其他需要明确的重要问题 | 1、投标报价应包含所投产品购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、材料费、验收费、税费、检验费、售后服务费等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。 2、成交供应商在供货过程中应注意安全，严格把好质量及安全关，中标人在本项目实施过程中发生的一切安全事故全部由中标人自行承担，与采购人无关。 3、货物运到采购人指定现场至正式移交前，货物的保管责任和风险责任均由中标供应商承担，如发生遗失、毁损或灭失情形，中标人应在3日内立即采取补救措施，以保证按时交付。 |

二、采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及规格要求★ | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | - 1.低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。除颤能量的最高能量≤200J，除颤能量选择≥20级； 2.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J,手动除颤能量最小是1J； - 3.AED功能支持一键切换成人及婴幼儿儿童模式，方便应对不同年龄的患者； - 4.频率响应：诊断性0.05-150Hz、监护0.15-40Hz； - 5.主机具备智能关机自检功能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 心电监护仪 | - 1.心电：ST段检测：测量范围（-2.0mV---+2.0mV)； 2.体温：测量范围20-45℃； - 3.血压：收缩压40-255mmHg、舒张压10-220mmHg； - 4.血氧饱和度：监测范围0-100%。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 心肺复苏模拟人 | 1.2种无线连接方式； 2.采用彩色液晶显示屏幕平板电脑，内置专用考核系统，与模拟人无线连接，接收和处理模拟人操作数据。 3.软件功能：CPR练习操作、CPR标准考核、CPR实战考核、历史成绩查询、系统参数设置等； 4.评分系统：可对学员的成绩进行自动评分，并可以通过修改按压和吹气的分数比例调整评分成绩。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 女病人导尿模型 | 模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 男病人导尿模型 | 要求导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 吸痰模型 | 1.经鼻、口插入吸引管技术练习； 2.吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰； 3.吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引； 4.脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置； 5.显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构； 6.模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 | 个 | 2 |  |
| 7 | 口腔护理模型 | 可进行刷牙，牙线护理等功能。 | 个 | 2 |  |
| 8 | 皮内注射模块 | - 手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红丘色标志。 - 2.每个位置可以进行几百次注射练习，也可用封闭剂进行复。 | 个 | 5 |  |
| 9 | 上臂肌肉、皮下注射模型 | - 该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。 - 2.允许注入模拟液体，由排液管排出。 | 个 | 5 |  |
| 10 | 臀部肌肉注射模型 | 注射模块可以注射液体、方便取出、捏干液体，是学员实习的理想产品。 | 个 | 5 |  |
| 11 | 静脉注射手臂模型 | 手臂上分布的主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 | 个 | 5 |  |
| 12 | 治疗车 | 不锈钢双层 | 台 | 1 |  |
| 13 | 器械柜 | 对开门等分 | 组 | 1 |  |
| 14 | 电动吸引器 | 普通型 | 台 | 1 |  |
| 15 | 发药车 | 医用不锈钢双层 | 台 | 1 |  |
| 16 | 治疗盘 | 不锈钢中号 | 个 | 5 |  |
| 17 | 氧气甁 | 40L | 个 | 1 |  |
| 18 | 氧气瓶推车 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 19 | 氧气表、活动扳手 | 配套氧气瓶 | 个 | 1 |  |
| 20 | 氧气枕 | 10L | 个 | 1 |  |
| 21 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 6 |  |
| 22 | 听诊器 | 双用 | 个 | 9 |  |
| 23 | 镊子 | 18CM | 个 | 5 |  |
| 24 | 血管钳（直、弯） | 18CM | 个 | 5 |  |
| 25 | 量筒 | 100ML | 个 | 5 |  |
| 26 | 水温计 | 水银汞柱 | 个 | 1 |  |
| 27 | 轮椅 | 普通折叠式 | 辆 | 1 |  |
| 28 | 置钳（镊）筒 | 中号 | 个 | 5 |  |
| 29 | 持物钳（镊） | 25CM | 个 | 5 |  |
| 30 | 超声雾化器 | 喷雾稳定雾化效果好 | 个 | 1 |  |
| 31 | 卵圆钳或长镊子 | 25CM | 个 | 5 |  |
| 32 | 治疗碗、弯盘*各5 | 中号 | 个 | 20 |  |
| 33 | 有盖罐 | 不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 34 | 三叉钳 | 不锈钢平口 | 个 | 5 |  |
| 35 | 输液架 | 落地式不锈钢 | 台 | 5 |  |
| 36 | 病历车 | ABS40格 | 台 | 1 |  |
| 37 | 普通病床 | 单摇（2100mm*910mm) | 台 | 1 |  |
| 38 | 床旁桌 | 塑料医用 | 个 | 1 |  |
| 39 | 床旁椅 | 钢制陪护椅 | 个 | 1 |  |
| 40 | 床垫 | 2100mm*910mm*100mm | 个 | 5 |  |
| 41 | 床褥 | 2100mm*910mm | 个 | 5 |  |
| 42 | 棉胎 | 2100mm*1600mm | 个 | 5 |  |
| 43 | 枕芯 | 医用海绵枕芯 | 个 | 5 |  |
| 44 | 大单被套、枕套 | 2500mm*1800mm；2300mm*1700mm | 个 | 10 |  |
| 45 | 橡胶中单、中单 | 850mm*650mm,2端白布各0.4米 | 个 | 10 |  |
| 46 | 简易球囊式呼吸器 | 大小号各1个 | 个 | 2 |  |
| 47 | 洗头槽 | 冲气型 | 个 | 2 |  |
| 48 | 吹风机 | 大功率2200W | 个 | 1 |  |

备注：1、所有技术参数须在投标响应表中详细填写，具体详见响应表部分。投标产

品须响应满足技术参数要求，否则将因为负偏离而导致无效报价。

2、以上技术参数供应商一旦响应满足，则视为承诺能够满足。成交后，如果所供产品在验收时技术参数不能满足，则视为虚假响应，采购人有权终止合同，给采购人造成的一切损失由供应商承担。